



pH meter WL-M16 - Návod
pH meter pH je určený na meranie hodnoty „pH" v rozmedzí 0,0 až 14,0 neagresívnych, nežieravých a nehorľavých kvapalín, ktoré nesmú byť pod elektrickým napätím. Iné, než vyššie uvedené používanie by mohlo viesť k poškodeniu tohto prístroja či k ublíženiu na zdraví. Prístroj je určený na orientačné meranie v domácnosti. Nie je určený k meraniam napr. v oblastiach kde sa z legislatívnych dôvodov vyžadujú merania s ciachovanými prístrojmi a podobne.
Bezpečnostné pokyny
Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na záruku! Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpečnostných predpisov.
· Pred každým meraním skontrolujte stav prístroja, obzvlášť stav meracej elektródy, či nie je
poškodená.
· Násilné mechanické poškodenie prístroja (zdeformovanie) alebo vykonanie jeho elektrického prepojenia (zásah do vnútorného zapojenia pH-metra) znamená zánik záruky.
· Hlava meracieho senzoru (elektróda) sa smie ponoriť len do neagresívnych, nežieravých
a nehorľavých kvapalín, ktoré nesmú byť pod elektrickým napätím.
· Pri meraniach neštandardných či agresívnejších kvapalín je nutné postupovať podľa bezpečnostného listu danej kvapaliny
· Neponárať hlbšie ako 4 cm. Zvyšok prístroja nie je vodotesný.
Vloženie a výmena batérií
· Podržte pH-meter meracou elektródou smerom dole.
· Nadvihnite horný kryt prístroja (so spínačom) opatrne pomocou plochého skrutkovača
· Vyberte vybité batérie a nahraďte ich novými batériami rovnakého typu (AG 13 alebo ekvivalentný typ).
· Pri vkladaní batérii dajte pozor na správnu polaritu (.+" smerom ku spínaču, „-“ smerom k
meracej elektróde)
· Po vložení batérie nasaďte a zatlačte horný kryt pristroja až po zarážku. Dbajte na to, aby ste nepricvikli spojovacie kábliky
V prístroji nikdy nenechávajte vybité batérie, pretože aj batérie s ochranou proti vytečeniu môžu skorodovať, čím sa môžu uvoľniť chemikálie, ktoré by mohli ohroziť Vaše zdravie alebo poškodiť či zničiť batériové puzdro. Vybité batérie sú zvláštnym odpadom a musí sa s nimi zaobchádzať tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia. Na tieto účely slúžia špeciálne zberné nádoby v predajniach s elektrospotrebičmi alebo v zberných surovinách.

Kalibrácia:
· Zapnite ph meter, opláchnite elektródu destilovanou vodou.
· Ponorte elektródu do 250ml roztoku o hodnote 6,86 pH pri teplote 25 °C a jemne miešajte približne minútu
· Po stabilizovaní hodnoty, za ponoru, a za pomoci hodinárskeho šróbovačiku nastavte kalibračnú skrutku na zadnej strane prístroja tak, aby hodnota na displeji korešpondovala s hodnotou ph roztoku.
· 
Elektródu opláchnite destilovanou vodou a osušte.
· Horeuvedený postup zopakujte aj za pomoci druhého roztoku o hodnote pH 4,01.
· Kalibráciu je nutné vykonať po zakúpení pristroja. Re-kalibrácia je na zvážení zákazníka.
· Odporúča sa príležitostná kalibrácia alebo ak je podozrenie ohľadne nepresnosti pri meraniach. Najpresnejšie výsledky dosiahnete ak prístroj kalibrujete aspoň raz mesačne. Pri častejšom používaní pristroja, používaní v náročnejších podmienkach, alebo ak sa vyžaduje vyššia presnosť, sa odporúča častejšia kalibrácia.
Skladovanie:
· Ak bola elektróda skladovaná dlhú dobu na suchu, môže byť pomalá a nestabilná. Stačí ju
ponoriť do vody na dobu niekoľkých hodín.
· V prístroji nikdy nenechávajte vybité batérie.
Parametre:
· Merací rozsah: 0,00 až 14,00 pH
· Presnosť: +0.2 pH pri 20°C
· Rozlíšenie: 0,1 pH
· ATC (teplotná kompenzácia)
· Napájanie 3x 1.5V (AG-13 typ)
· Prevádzkové podmienky: 0° až +50°C, RV pod 95%
· Rozmery: 150*29*20mm,
· Váha netto: 51g
Prítomnosť povlaku napr. na elektróde pod krytom neznamená, že bol pristroj použitý, ale ošetrený uchovávacím roztokom v procese výroby, resp. po výrobe.
Tento prístroj ani jeho príslušenstvo nie sú detské hračky. Tento prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte mimo dosahu deti.
[image: ]Informácie pre užívateľa k likvidácií elektrických s elektronických zariadení
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijate zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byt dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
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